广西国泰招标咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：康复医技设备购置项目

项目编号：GXZC2023-G1-003730-GTZB

采购人：广西壮族自治区退役军人康复中心

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2023年10月23日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	37

第四章  评标方法及评标标准	56

第五章  拟签订的合同文本	63

第六章　投标文件格式	71

# 第一章 招标公告

广西国泰招标咨询有限公司

# 康复医技设备购置项目（GXZC2023-G1-003730-GTZB）

# 招标公告

项目概况

康复医技设备购置项目招标的潜在投标人应在 “政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年11月13日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-003730-GTZB

项目名称：康复医技设备购置项目

预算金额：500.00万元。

最高限价（如有）：500.00万元。

采购需求：Pt训练床10张、Pt凳15张、站立架（双人）1台、训练阶梯1个、功率自行车1台、系列沙袋（绑式）1个、握力器1台、多功能关节活动度测试表1套、巴氏球2台、液压式踏步器1个、体操棒抛接球1套、系列哑铃2套、股四头肌训练椅1个、股四头肌训练板1个、手支撑器2台、背力计(电子显示)1套、楔形垫1个、慢速跑台1个、电动起立床1张、四肢联动康复训练器1台、助行器（带轮）1个、上下肢主被动康复训练器1台、平行杠1台、OT综合工作台1台、OT桌4张、分指板2套、认知评定和训练系统1个、数字训练系统1台、按摩床10张、推杯1套、套圈1套、上螺丝器1台、手指插球器1台、肩抬举训练器1套、手平衡训练器1台、手动功率车1台、手指阶梯1台、作业训练三件套1台、滚桶1个、上螺母器1个、木插板1套、减重步态训练器1个、手指功能组合箱1台、磁振热治疗仪1台、干扰电治疗仪1台、超声波治疗仪1台、弹道体外冲击波治疗仪1台、牵引1个、空气波压力治疗仪1台、数字化医用X射线摄影系统（DR）1台、数字式十二道心电图机1台、五分类全自动血细胞分析仪1台、全自动生化分析仪1台、全自动化学发光免疫仪1台、全自动血沉压积动态分析仪1台、全自动血液粘度动态分析仪（血流便测试仪）1台、全自动尿液分析仪1台、台式离心机1台、台式高速离心机1台、振荡器1台、移液器1套、人体成分分析仪1台、肺功能仪1台、超声波体检机1台、动脉硬化检查装置1台、全自动电子血压计1台、超声经颅多普勒血流分析仪1台、病人监护仪10台、除颤监护仪3台、全数字彩色多普勒超声诊断系统1套、按摩椅30台。具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：自合同签订之日起90日内上线交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目；

3、本项目的特定资格要求：具有有效的医疗器械经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

三、获取招标文件

时间：2023年10月23日至2023年10月30日，每天上午00:00-11:59；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2023年11月13日09时00分（北京时间）

2、地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：30000.00元；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区退役军人康复中心

地址：南宁市青秀区厢竹大道48-1号

联系方式：联系人：杨工   联系电话： 0771-2869039

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607

联系方式：联系人：丁工、李工   联系电话：0771-2023579

3.项目联系方式

项目联系人：丁工、李工

电话：0771-2023579

广西国泰招标咨询有限公司

2023年10月23日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”、含“须”或者“必须”的条款。采购需求中，带“●”号的为技术参数为重要技术指标项，该条款仅用于评分，不做为投标无效的要求。

6、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

7、“分标”等同于“标项”，“采购文件”等同于“招标文件”。

采购预算：500.00万元         最高限价（如有）：500.00万元

本分标的核心产品为下表的第47项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 分项最高限价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pt训练床 | 10 | 张 | 13500.00 | 工业 | 1、结构型式：床面、床架、垫子； 2、床架材质：静电喷塑架； 3、床面材质：凹凸革； 4、垫子材质:人造皮革； 5、规格（长×宽×高，单位：cm)：190×122×48，允许公差±5mm； 6、床面尺寸≥长190cm×宽122cm； 7、质量：≥53.0kg； 8、额定载荷：≥135.0kg。 |
| 2 | Pt凳 | 15 | 张 | 9750.00 | 工业 | 1、结构型式：主架、凳面（配座垫）； 2、凳面材质：人造皮革，座垫材质：座垫聚氨脂一次发泡； 3、主架材质：铝钢结合； 4、外形尺寸（长×宽×高，单位：cm）58×58.5×40～50，允许公差±5mm； 5、带液压油缸，可360°旋转； 6、额定承载：≥2000N； 7、用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具； 8、功能： （1）凳面高度可调，方便康复师使用。 （2）凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。凳面可以360°旋转。 |
| 3 | 站立架（双人） | 1 | 台 | 1650.00 | 工业 | 1、结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架； 2、台面材质：木板； 3、支架材质：静电喷塑架； 4、臀部垫和绑带、膝部垫：纺布； 5、肘部垫材质：凹凸革； 6、肘部垫宽度cm：≥40； 7、肘部垫额定承载质量kg：≥80； 8、臀部垫和绑带额定承载质量kg：≥135； 9、规格（长×宽×高，单位：cm）：145×60×105，允许公差±5mm； 10、质量：≥34.0Kg。 |
| 4 | 训练阶梯 | 1 | 个 | 3600.00 | 工业 | 1、扶手材质：不锈钢管； 2、阶梯材质：密度板、地毯； 3、固定管柱材质：静电喷塑架； 4、结构型式：扶手杠、固定管柱、阶梯； 5、扶手杠调节范围（cm）：0～20； 6、扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70； 7、相邻台阶距离：10cm～28cm； 8、阶梯额定载荷(kg)： ≥135； 9、规格(cm)：长337×宽83×高135～160，允许公差±5mm。 |
| 5 | 功率自行车 | 1 | 台 | 5000.00 | 工业 | 一、组成 由机架、踏脚、电子表、坐垫及靠背、扶手、阻尼调节手柄组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高，单位cm）：组立尺寸：137×57×98，允许公差±5mm； 2、双向内磁磁控轮（重量为4公斤），皮带传动； 3、电子表显示功能至少包含时间，路程，速度，热量，心率； 4、阻力：不少于8档阻力； 5、额定载荷，靠背垫≥70kg，坐垫≥135kg； 6、用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。 |
| 6 | 系列沙袋（绑式） | 1 | 个 | 750.00 | 工业 | 1、放置沙袋架子的尺寸（长×宽×高，单位：cm）：65.5×36×73，允许公差±5mm； 沙袋重量（kg）及个数： 2（1kg，2个）、3（1.5kg，2个）、4（2kg，2个）、5（2.5kg，2个）、6（3kg，2个）共10个。 |
| 7 | 握力器 | 1 | 台 | 1150.00 | 工业 | 1、测量范围：0～99.9kg； 2、分度值：0.1kg； 3、示值误差：≤1﹪F.S； 4、功能：握力峰值保持，开关∕清零 定时关机，过载指示； 5、电源：电池或外接式AC(220)∕DC∕(9V)稳压器； 6、规格（长×宽×高，单位cm）：18×14×2； 7、质量：≤1.1kg； 8、配置：电源。 |
| 8 | 多功能关节活动度测试表 | 1 | 套 | 300.00 | 工业 | 1、规格（长×宽×厚，单位：cm）：约18×8×9cm； 2、表盘直径≥6.5cm,表盘旋转角度360°； 3、测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。 |
| 9 | 巴氏球 | 2 | 台 | 700.00 | 工业 | 1、外形尺寸（直径）：≥Φ75cm； 2、材质：聚氯乙烯。 |
| 10 | 液压式踏步器 | 1 | 个 | 1450.00 | 工业 | 1、结构型式：电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架； 2、电子表、扶手、油缸、机架材质：304不锈钢； 3、脚踏板材质：塑料； 4、主架材质：钢表面喷塑； 5、海绵扶手套（长×宽×高，单位cm）：82×75×110，扶手杆宽66cm，扶手杆高100cm，允许公差±5mm； 6、额定负载≥135kg； 7、油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。 |
| 11 | 体操棒抛接球 | 1 | 套 | 750.00 | 工业 | 1、规格（长×宽×高）(cm)：119×13×70cm，允许公差±5mm； 2、结构型式：体操棒、抛接球、木架； 3、抛接球：皮质； 4、体操棒和架子的材质：木制； 5、体操棒规格(cm)：Φ3×100； 6、体操棒数量：5个； 7、抛接球直径(cm)：25； 8、抛接球数量：3个； 9、操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥100。 |
| 12 | 系列哑铃 | 2 | 套 | 1900.00 | 工业 | 1、规格(cm)：120×80×60，允许公差±5mm； 2、质量：≥37.0kg； 3、结构型式：哑铃、哑铃架； 5、哑铃：铁质； 6、哑铃架材质：静电喷塑架、钢 7、哑铃规格：质量，5kg，4个。4kg，4个。3kg，4个。2kg，4个。1kg，2个。 |
| 13 | 股四头肌训练椅 | 1 | 个 | 3000.00 | 工业 | 1、结构型式：椅架、绑带、小腿垫、升降支架、扶手、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块； 2、椅架材质：静电喷塑架、镀烙件； 3、绑带：纺布； 4、小腿垫：塑料； 5、升降支架：304不锈钢； 6、扶手：内：304不锈钢，外：塑料； 7、分度盘、助力手柄、配重支架、小腿支架、弹簧销、配重块：304不锈钢； 8、座垫高度（cm）：64； 9、升降支架调节范围(cm)：0～15； 10、小腿垫调节范围（cm）：0～47； 11、助小腿支架摆动角度：≥120°； 12、力手柄调节范围（cm）：0～28； 13、座位额定载荷(kg)：≥135； 14、座位垫水平放置时额定载荷(kg)：≥55； 15、配重块质量(kg)：≥2； 16、配重块数量：不少于4块； 17、规格(cm)：105×104.5×119，允许公差±5mm。 |
| 14 | 股四头肌训练板 | 1 | 个 | 500.00 | 工业 | 1、面板材质：搁腿板为泡沫海绵、外包PU革； 2、支架材质：木材； 3、外形尺寸（长×宽×高，单位：cm）：80×20×（7～31）； 4、分不少于4档，档间距：不少于5cm； 5、软垫高度调节范围/cm：7～31； 6、膝关节运动受限者进行股四头肌主动运动训练。 |
| 15 | 手支撑器 | 2 | 台 | 6000.00 | 工业 | 1、规格(cm)：16×15×12，2个；16×15×15，2个；16×15×17，2个； 2、承重：≥100kg； 3、材质：静电喷塑钢板。 |
| 16 | 背力计(电子显示) | 1 | 套 | 400.00 | 工业 | 1、测量范围：0～400kg； 2、分度值：不低于1kg； 3、示值误差：≤1/400F.S； 4、功能：背力峰值保持，开关/清零，定时关机 ； 5、规格（长×宽×高，单位：cm）：19×16×5，35×35×22； 6、质量：约8.0kg； 7、配置：交流电源； 8、适用于：测试腰背部肌肉力量。 |
| 17 | 楔形垫 | 1 | 个 | 400.00 | 工业 | 1、外形尺寸（不低于30°）/cm：约50×57×30； 2、材质：人造皮革。 |
| 18 | 慢速跑台 | 1 | 个 | 50000.00 | 工业 | 1、形式：电动跑台； 2、外形尺寸（长×宽×高）：约1600×760×1330mm； 3、跑带尺寸：约430×1260mm； 4、跑带厚度：≥1.6mm； 5、跑板厚度：≥15mm； 6、最大承重：≥120kg； 7、速度范围：0.1～6km/h。 8、材质：内部为304不锈钢，外部为塑料材质。 |
| 19 | 电动起立床 | 1 | 张 | 30000.00 | 工业 | 1、适应范围：适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。 2、性能参数： （1）床面规格（长×宽）：1860mm（长）×610mm（宽），允许公差±10%； （2）床面升降距离：450mm～800mm； （3）电动起立床从0°升至85°的起立时间≥30s； （4）具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差±5°； （5）脚踏板调节角度最小调节角度为75°，误差±5°；最大调节角度为115°，误差±5°； （6）具有手动程序，可设置站立角度和站立时间； ▲（7）具有不少于八种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间； （8）具备站立时间设置功能：0min～60min可调，步长5min，误差±2%，计时结束有提示音； （9）采用双电机控制床体升降及床体起立； （10）具备紧急停止控制装置。 |
| 20 | 四肢联动康复训练器 | 1 | 台 | 110000.00 | 工业 | 1、适应范围：适用于肢体肌力不足的患者进行康复训练。 2、性能参数： （1）最大承重：≥200kg； （2）手柄支臂使用快拉式结构调节，可调范围为：0～46cm，适用不同臂长的患者使用； （3）手柄采用手托式设计，能避免抓握无力的患者滑下手柄造成损伤； （4）手柄旋转角度五档可调：-20°，-10°，0°，10°，20°，满足患者不同前臂角度使用； （5）使用电磁控阻力装置； （6）电磁阻力等级可调：1～10级可调，同时训练过程中阻力可调节，可随时进行训练调整，适合肌力提升训练； （7）训练时间可设置：1～99min可调； （8）训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数，并具备数据统计功能，训练结束后可统计训练时长、总里程、总消耗卡路里等多种数值。 |
| 21 | 助行器（带轮） | 1 | 个 | 200.00 | 工业 | 1、规格（长×宽×高，单位：cm）：约60×50×80～96；材质：304不锈钢； 2、质量：约2.5kg； 3、扶手宽度(cm)：约46； 4、额定承载质量(kg)：≥135； 5、支脚高度调节范围：≥8档； 6、用途：辅助代步用具。 |
| 22 | 上下肢主被动康复训练器 | 1 | 台 | 100000.00 | 工业 | 1、适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练。 2、技术参数： （1）双电机设计； （2）上肢训练工作臂可180°旋转； （3）上肢训练器高度可调节：0～150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练； （4）小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾； （5）显示屏：不低于8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定； ▲（6）不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求； （7）具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调功能，痉挛识别灵敏度（不低于）10级可调； ▲（8）痉挛缓解速率：≥5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性； ▲（9）设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动； （10）训练时间可调：1～120min可调，满足不同患者的训练时长的需求； （11）速度调节范围：被动运动中，运动速度5～60r/min可调； （12）阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0～24档可调； （13）训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练； （14）训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据。 |
| 23 | 平行杠 | 1 | 台 | 3200.00 | 工业 | 1、规格：（长×宽×高，单位：cm）：335×85×78～122，允许公差±5mm，矫正板坡度15°； 2、质量：约138.0kg； 3、材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯； 4、杠杆直径(cm)：约Φ3.8； 5、额定载荷(kg)：≥135； 6、矫正板坡度：≥15°。 |
| 24 | OT综合工作台 | 1 | 台 | 8500.00 | 工业 | 1、规格(cm)：（长×宽×高，单位：cm）：180×105×95，允许公差±5mm； 2、质量：约90.0kg； 3、左右操作面板：（长×宽）（约）44.5×36cm； 4、后操作面板：（长×宽）（约）94.5×36cm； 5、操作面板调节范围：46cm～81cm； 6、材质：板材为环保免漆多层板，厚度≥18mm；脚轮尺寸为（约）4寸； 7、组件：（不少于）立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。 |
| 25 | OT桌 | 4 | 张 | 5000.00 | 工业 | 1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄； 2、升降支架、框架及手柄材质：静电喷塑架、密度板； 3、桌面升架范围mm：610～810； 4、手柄转动力距mm：≥10； 5、桌面额定载荷mm：≥50； 6、桌面尺寸（长×宽）mm：1200×700，允许公差±5mm； 7、质量：约41.0kg。 |
| 26 | 分指板 | 2 | 套 | 150.00 | 工业 | 1、大号规格：长28×宽25×高3cm； 2、中号规格：长25×宽23×高3cm； 3、材质：ABS。 4、规格：含有一个大号和一个中号。 |
| 27 | 认知评定和训练系统 | 1 | 个 | 112000.00 | 工业 | 1、具有不少于12种评估量表，可进行完整的认知、心理评估，也可进行注意、记忆、执行、计算、智力、心理等方面的专项评估； 2、具有不少于15种专业的认知训练模块，提供不少于24种训练模式，覆盖注意、记忆、思维、计算、知觉等多个方面；具有不少于40多种独立认知训练分类，覆盖注意、记忆、思维、简易计算、知觉等等多个方面，运用听觉、视觉等互动训练提高认知功能； 3、提供双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。双屏模式时为主试者和被试者提供功能与操作均不相同的屏幕控制，保证主试者和被试者双方功能和操作的独立性； 4、评估时可实时全程录制主试者及被试者的语音，捕获被试者的屏幕，可全程记录被试者的多种反馈，再现评估现场数据，方便典型病例的完整的评估回溯，保留科研的一线数据，保留评估现场视频； 5、支持多语音平台：系统支持全程语音评估指导，内置多语音平台； 6、智能生成综合多个量表的综合评估报告：系统可将各阶段不同种类的多个评估自动综合到同一报告单上。数据支持统计分析功能生成的统计数据，可直接供SPSS或SASS等工具在内的各种软件调用进行分析，也支持EXCEL输出统计分析；提供基于Word模板的评定报告，模板格式可由用户定义，方便病案统一存档管理； 7、提供多变量统计平台：系统可加挂各类心理量表、平衡功能评估量表、肢体功能评估量表等，病历数据可自定义代码化，实现一个平台下病历统一管理、方便进行多变量多参数的统计分析及临床研究。 |
| 28 | 数字训练系统 | 1 | 台 | 150000.00 | 工业 | 1、认知能力评估：分为初步筛查及专项认知评估，涵盖定向力、记忆力、注意力、计算能力、命名能力、复述能力、阅读理解能力、推理能力、失认症； 2、认知能力训练：涵盖五大方面，注意力、记忆力、知觉能力、逻辑思维能力、计算能力，不少于30多个训练游戏； 3、具有不少于30个常用临床量表，涵盖肌力、肌张力、运动、儿童康复、上肢、下肢、认知等方面，量表支持自定义添加及上传，联网后可共享其它医院的量表； 4、具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库； 5、具备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享，可在任意一台设备查看及下载共享账号里的数据信息； 6、训练认知的同时提供上肢运动控制训练，包括单手、双手、手眼协调、手指训练等； 7、可根据患者的训练情况自动调整训练难度； 8、设备高度自带记忆功能，可一键调节到习惯使用高度； 9、可根据评估结果自定义训练方案，训练方案可设置训练天数，训练时长，训练难度； 10、提供单人、双人竞赛训练项目，互相激励训练； 11、报告支持本地储存，彩色打印，图片导出； 12、软件自带密码锁屏功能，医生可自行设置锁屏密码； 13、软件具备管理员功能，对信息进行自由设置及登录； 14、训练自带操作教程，方便使用； 15、配备满足本系统正常使用的报告输出设备； 16、配备键盘鼠标。 |
| 29 | 按摩床 | 10 | 张 | 14450.00 | 工业 | 1、结构型式：床面、床架； 2、材质：静电喷塑架； 3、垫子材质：高回弹海绵、凹凸革； 4、规格(（长×宽×高）cm)：190×60×65，允许公差±5mm； 5、床面尺寸(长×宽)cm：约190×60； 6、床面高度cm：约65； 7、额定载荷：≥135.0kg。 |
| 30 | 推杯 | 1 | 套 | 250.00 | 工业 | 1、规格(长×宽×高，单位：cm)：（约）30×15×13(6个)； 2、质量：（约）0.8kg； 3、材质：密度板，塑料杯。 |
| 31 | 套圈 | 1 | 套 | 450.00 | 工业 | 1、材质：木质。由9根立柱9个套圈组成，底板有数字显示； 2、尺寸（约）：42×42×19cm，立竿直径2.5cm； 3、用途：训练患者眼-手协调功能。 |
| 32 | 上螺丝器 | 1 | 台 | 500.00 | 工业 | 1、（约）长33×宽5×高10cm，不同规格螺丝不少于20个； 2、材质：密度板，不锈钢螺丝。 |
| 33 | 手指插球器 | 1 | 台 | 800.00 | 工业 | （约）长40×宽25×高8cm，不同规格玻璃球≥20个，铁棍≥10根。 |
| 34 | 肩抬举训练器 | 1 | 套 | 800.00 | 工业 | 1、结构型式：支架、木棒、角度调节螺栓、角度盘； 2、木棒尺寸cm（约）：Φ3×92； 3、规格（长×宽×高，单位：cm）：架50×48×73，允许偏离范围±3cm； 4、可调坡度：20°～85°； 5、棒置间距：≥15cm。 |
| 35 | 手平衡训练器 | 1 | 台 | 500.00 | 工业 | 1、功能规格(cm)（约）：长32×宽30×高8cm； 2、参数：木料表面清漆，不锈钢小球。 |
| 36 | 手动功率车 | 1 | 台 | 1000.00 | 工业 | 一、产品组成 1、由机架、踏脚、电子表、坐垫、扶手、阻尼调节手柄组成； 2、机架：304不锈钢； 3、踏脚：塑料； 4、电子表:塑料外壳； 5、坐垫：人造皮革； 6、扶手：不锈钢； 7、阻尼调节手柄：塑料。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高，单位：mm）：展开尺寸（约）：1000×510×1360； 2、电子表显示功能：时间、路程、速度、热量、心率； 3、磁控轮：≥8公斤双向内磁； 4、阻力：≥8档阻力； 5、净重：约21.5公斤。 |
| 37 | 手指阶梯 | 1 | 台 | 700.00 | 工业 | 1、（约）长35×宽13×高45cm。阶梯台间≥2cm； 2、用途：通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。 |
| 38 | 作业训练三件套 | 1 | 台 | 2000.00 | 工业 | 1、架子外形尺寸（长×宽×高，单位：cm）：50×15×52（±2）； 2、小平板外形尺寸（长×宽×高，单位：cm）：30×30×11.5（±2）； 3、大平板外形尺寸（长×宽×高，单位：cm）：60×40×9（±2）； 4、材质：实木。 |
| 39 | 滚桶 | 1 | 个 | 300.00 | 工业 | 1、（约）Φ30×80cm，额定载荷≥100kg； 2、材质：凹凸革。 |
| 40 | 上螺母器 | 1 | 个 | 400.00 | 工业 | 1、（约）长34×宽19×高21cm，不同规格螺母≥24个； 2、材质：密度板，不锈钢螺丝、螺母。 |
| 41 | 木插板 | 1 | 套 | 600.00 | 工业 | 1、（约）长36×宽29×高10cm， 木棍规格：直径（约）2.5cm×长度10cm，数量≥20个； 2、（约）长22×宽18×高9cm，木棍规格：直径（约）1.8cm×长度0.9cm，数量≥20个； 3、（约）长18×宽14×高8cm，木棍规格：直径（约）1.3cm×长度0.8cm，数量≥20个。 |
| 42 | 减重步态训练器 | 1 | 个 | 80000.00 | 工业 | 电动减重： 一、产品组成 象鼻减重设备一套、充气绑带一条、充电器一个。 二、主要技术指标和参数 1、规格（长×宽×高，单位：cm）：125×105×215，允许公差±5mm； 2、象鼻减重架 1台； 3、吊带背心：充气式吊带1个，使用安全舒适； 4、操作手册：1套； 5、主架高度：（约）215cm； 6、减重范围：0～150kg； 7、垂吊升降范围：0～40cm； 8、减重实时显示：0～150kg； 三、活动平板（医用慢速跑台）： 1、外形尺寸（长×宽×高，单位：mm）：1600×760×1330，允许公差±5mm； 2、马达：3HP； 3、跑带尺寸：430×1260mm，允许公差±5mm； 4、跑带厚度：（约）1.6mm； 5、跑板厚度：（约）15mm； 6、最大承重：≥120kg； 7、速度范围：0.1～6km/h。 |
| 43 | 手指功能组合箱 | 1 | 台 | 1500.00 | 工业 | 1、用途：锻炼和提高手指灵活和协调性； 2、规格：（约）长55×宽40×高14㎝； 3、参数：木料表面清漆，整体是便携式手提木箱，箱子高（约）14cm，内配不锈钢铁棍、木插棒、上螺丝、上螺母、ADL训练器具和玻璃球。 |
| 44 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 45000.00 | 工业 | 1、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 2、性能参数： （1）独立双通道输出，参数可独立调节； ▲（2）磁场强度：磁感应强度在10mT～50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； （3）振动频率：30～60Hz范围可调； （4）治疗温度治疗温度4级可调（40℃～60℃范围内），精度：±3℃； （5）无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； ▲（6）软件含有内置处方，处方：≥13种； （7）治疗时间1～99min可调，以1min为单位设定； （8）具有多种安全保护装置： 1)输入过流保护装置； 2)输出过流保护装置； 3)双重过温度保护装置。 |
| 45 | 干扰电治疗仪 | 1 | 台 | 110000.00 | 工业 | 1、适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。 2、性能参数： （1）三维（六电极）干涉波输出； （2）吸附式电极，负压吸引压80～300mmHg连续可调； （3）吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式； ▲（4）顶板自动加热功能； （5）输出频率（基频）为2 kHz、3 kHz、4 kHz、5 kHz可调节； （6）在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA； （7）五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序； （8）六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5； （9）四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒； （10）调制模式共5种：0、25％、50％、75％、100％； （11）五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高； （12）多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护，顶板加热双重温度保护。 |
| 46 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 24000.00 | 工业 | 1、治疗头有效辐射面积（不低于）：2.5cm2±20%；1.1cm2±20%； 2、额定输出有效声强（不低于）：3.0W/cm2±30%； 3、声工作频率（不低于）：1.0MHz±10%；3.0MHz±10%； 4、波束不均匀性系数：≤8； 5、波束最大声强：24W/cm2±30%；波束类型：准直型； 6、波形：脉冲波、连续波；安全分类（不低于）：Ⅰ类，B型； 7、治疗头进液防护程度：不低于IPX7 （防水深度，治疗头辐射面往上10mm）； 8、有效声强(W/cm2）（不低于）：0.3W/cm2～3.0W/cm2； 9、输出功率（W）：≤7.5W； 10、脉冲持续时间（不低于）：10ms； 11、最大输出功率与输出功率比值：10.0～1.11； 12、占空比：1:10～9:10； 13、时间最大声强（W/cm2）：（不低于）3.0； 14、时间最大输出功率（W）：（不低于）7.5W； 15、每一种调制设置的调制波形：方波；输出波形描述：100%方波调制。 |
| 47 | 弹道体外冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 220000.00 | 工业 | 1、适用范围：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗； 2、采用气压弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗； ▲3、台式机，机重不大于10Kg； 4、≥7英寸彩色液晶中英文触摸屏； ▲5、至少支持中文、英文语言界面； 6、内置治疗图示，提供专业治疗方案建议； 7、人体工程学手柄，开关具备保险装置，防止误操作； 8、治疗强度（不低于）1～4bar可调，步长（不低于）0.1bar； 9、治疗频率（不低于）1～17Hz连续可调，步长（不低于）1Hz； ▲10、具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及痛点定位； 11、配备1个15R和1个20R放射头，适用不同治疗部位及病症，针对性治疗。 |
| 48 | 牵引 | 1 | 个 | 38000.00 | 工业 | 1、通过微电脑设置牵引时间、牵引力、旋转角度等治疗参数； 2、电机作为动力源，控制牵引、旋转和成角等三维动作，既可水平牵引,也可三维组合牵引； 3、数码管显示牵引时间、牵引力、旋转角度和牵引模式； 4、电子传感器检测牵引力，牵引力能随时补偿； 5、具有不少于8种牵引模式，可持续、间歇或阶梯式牵引； 6、配有急退键和病人手持急退开关，保障安全； 7、牵引拖板采用无间隙设计，牵引时平稳无晃动； 8、坐式颈椎牵引装置，颈椎牵引和腰椎牵引可以同时进行； 9、能提供多角度腰椎牵引治疗（不低于）：成角角度上25～下15度；旋转角度左30～右30度； 10、病历系统能储存和读取不少于20组病例。 |
| 49 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 台 | 58000.00 | 工业 | 1、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。 2、性能参数： （1）不低于5.7英寸液晶触摸显示屏； ▲（2）不少于9种充气治疗模式可选； （3）具有单腔压力可调可关闭功能； （4）标配（不低于）专业DVT分段式气囊和4腔全腿气囊，可同时连接二个气囊； （5）配置叠加式双层结构气囊； ▲（6）设备压强可在5～25Kpa（38～188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； （7）时间设定模式：治疗时间最长为99h，范围内可连续可调； （8）仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力； （9）具有过压保护功能；断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护。 |
| 50 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 1 | 台 | 1120000.00 | 工业 | 1、高频高压发生器 （1）输出功率≥50KW； （2）输出电压范围：40～150KV； ▲（3）输出管电流范围：10～640mA； （4）最大曝光时间≥10s； ▲（5）最小输出电流时间积范围≤0.1mAs； ▲（6）逆变频率≥400KHZ； （7）控制方式：采集软件一体化高压集成控制，曝光参数直接通过采集软件调节。 2、高性能X线球管 （1）双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm； （2）阳极热容量≥300KHU； ●（3）最大管电压≥150kVp，最大管电流≥640mA； （4）焦点功率，小焦点功率≥27kW，大焦点功率≥75kW； （5）阳极角度≤12°。 3、探测器（1块） （1）探测器类型：非晶硅碘化铯数字平板探测器，整板结构； （2）闪烁体材质：碘化铯涂层； （3）探测器面积≥43×43cm，实际有效视野尺寸大于有效视野（42cm×42cm)尺寸的95%； ●（4）探测器像素尺寸≤143μm； ●（5）像素阵列≥3K×3K； ●（6）动态输出范围≥14bit； （7）空间分辨率≥3.6LP/mm； （8）量子转化率DQE@100%MTF≥50%； 4、落地式多功能摄影机架 ●（1）X射线管焦点到影像接收面的距离SID≥1500mm； ●（2）球管立柱纵向移动范围：1400mm±10mm； （3）球管立柱旋转角度：±180°； ▲（4）胸片架升降方式：手自一体；胸片架侧面具备电动上升、电动下降、跟踪及手动控制四个功能按键； ▲（5）X线球管沿立柱升降为手自一体控制，能够自动跟踪胸片架； （6）床下片盒运动行程≥620mm； ▲5、球管侧近台交互系统 （1）近台交互系统为9.7英寸液晶触控屏； （2）患者信息核对系统，实时显示患者姓名、ID号、检查体位等信息； （3）摆位引导系统，可实时显示患者当前检查体位示意图； （4）曝光参数核对调节系统，可实时显示并可调节当前检查体位的高压曝光参数（包含管电压、摄影电流、曝光加载时间及电流时间积）； （5）故障信息提示系统，可显示当前状态下设备故障代码信息； （6）为方便操作，患者信息核对系统、摆位引导系统、曝光参数核对调节系统及故障信息图示系统集成于一个界面下，无需逐菜单切换； 6、电动升降摄影床 （1）床面尺寸≥2000mm×800mm； （2）床面板具备四向浮动功能，脚踏控制，电磁浮动解锁； ▲（3）床体升降行程：530mm～880mm，电动升降控制。 7、图像采集处理工作站 （1）基本要求：图像采集处理工作站软件为“数字化医用X射线摄影系统（DR）”生产厂家自主研发，工作站软件操作界面均为中文界面； （2）病人信息登记管理功能包括人工登记、条码扫描、快速录入、自动筛查等； （3）采集控制功能可实现高效集成控制，设有多部位、多体位、多体型的成人和儿童等特征设定各自摄影参数，可直接调用亦可手动调节，操作方便灵活； （4）图像重建功能包括多频域高速重建、滤波较正、光源校正、温度噪声校正、组织均衡、锐化增强、噪声抑制、对比增强等； （5）每个部位采用不同的处理协议，达到最优的处理效果，采用图像增强模块，以保证最佳的图像，图像无需医生调节即可诊断； （6）图像分析功能包括智能多屏显示、智能窗宽窗位调整、图像翻转、旋转、分割、自由缩放、正负显示、注释、测量、标准打印等； （7）具备图文报告诊断报告模板、自动加载样片及患者信息等。 （8）工作站支持分格打印输出； （9）图像查询可采用各种方式，并可自定义查询； （10）软件工作站支持无损压缩的高速传输、支持在线解压； （11）支持DICOM3.0最新版，包括支持DICOM打印、具备DICOM存档、具备DICOM网络传输、支持DICOM WORKLIST，支持无缝接入RIS、HIS和PACS系统； ▲（12）可实现远程联机维护功能，支持7×24小时服务保障； ▲（13）具有X线剂量实时监控EI系统，投标文件中提供软件著作权证书复印件并加盖公章； ▲（14）为满足职业病尘肺筛查，具备尘肺检查系统，投标文件中提供软件著作权证书复印件并加盖公章； （15）云平台和系统集成：设备可以开展远程会诊工作，要求该平台系统支持患者电子胶片功能；支持远程诊断功能；支持云工作站功能，便于云端登记、检查、编写、打印报告等；支持多模态连接：包括超声、DR、钼靶、胃肠等影像产品连接；需具备单独远程会诊系统注册证，并与设备同一品牌。 8、装修要求： （1）机房装修必需符合《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》、《中华人民共和国环境保护法》规定； （2）机房面积（不低于）：长7m×宽4m×高3.55m（按GBZ 130-2020 《放射诊断放射防护要求》标准）； （3）操作室面积（不低于）：长7m×宽2m×高3.55m； （4）观察窗要求长120cm×宽80cm，采用A级高铅，透光率98%，无气泡屏蔽铅玻璃； （5）放射室机房铅当量要求大于或等于3mmpb； （6）需有独立电源箱，配备380V±5%医用智能交流稳压器以及UPS不间断电源； （7）提供机房以及操作室装修所需的所有辅助设备（如环境温度调节机、除湿机、稳压器、电源、温湿计等），直至机房及操作室可直接使用； （8）投标人中标后负责配合采购人完成具有相应检测资质的第三方检测机构评测该项服务，包括：建设项目职业病危害预评价、建设项目职业病危害控制效果评价、环境监测。所产生的相关费用由中标人承担。 |
| 51 | 数字式十二道心电图机 | 1 | 台 | 30000.00 | 工业 | 1、采集方式：12导联同步采集、同步打印； 2、频率响应：0.05～250HZ； 3、检查类型：常规心电图和体检心电图2种类型； ▲4、显示屏：≥7英寸彩色液晶屏，0～80度可翻转； 5、显示方式：具有心电波形同屏显示和分屏显示； 6、数据存储：具有本机患者病例存储，支持SD卡和U盘； 7、长时间R～R分析，可采集300秒不压缩心电波形，具有趋势图、直方图分析； 8、具有心率不齐检查模式，自动检测并打印心率不齐波形； ●9、支持HRV波形采集，支持起搏分析； 10、记录纸规格：210×140mm折叠纸； 11、走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s； 12、记录格式：3×4，3×4+1R，3×4+3R，6×2，6×2+1R，6×2+3R，12×1； ▲13、硅胶按键操作，旋钮飞梭健输入信息和调整菜单； 14、交流电源：100～240V，50/60HZ；直流电源：可充电锂电池。 |
| 52 | 五分类全自动血细胞分析仪 | 1 | 台 | 250000.00 | 工业 | 一、技术要求： ▲1、测量原理：采用多角度（≥3角度）激光散射流式细胞技术进行WBC五分类； ▲2、测量参数：可提供≥27项报告参数（不包括研究性参数、散点图和直方图）； 3、在同一个通道内使用同一种方法实现白细胞五分类，以避免多个通道和不同方法学引入的系统误差； 4、检测速度：≥60个/小时； 5、测试模式：全血模式，预稀释模式； 6、样本用量：全血≤20ul，预稀释≤20ul； 7、进样平台容量：≥50个/次，可循环添加； ▲8、试剂种类（含清洗液）≤4种； ▲9、仪器具有网织红细胞检测功能； 10、数据储存：≥18万份测试结果； 11、重复性误差：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤4.0%，MCV≤1.0%，HCT≤2.0%（投标文件中提供第三方检测报告复印件）； 12、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.5%，PLT≤1.0%（请在投标文件中提供第三方检测报告复印件）； 13、校准与质控：具有L～J，X，X～R，X～B等4种质控模式，能够自动绘制质控图； 14、范围：具有8组不同人群正常范围参数限设定功能； ●15、异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能； 16、报警功能：仪器具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警功能； ●17、软件管理功能：提供同品牌LIS系统（须在投标文件中需提供相关证明材料复印件）多级权限管理，保证数据信息安全。 |
| 53 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 300000.00 | 工业 | 一、整机性能： 1、仪器类型：全自动、分立/任选式； ▲2、测试速度（不低于）：恒速410测试/小时（纯生化）； 3、测试方法：一点终点法、两点终点法、速率法（动力学法）、两点法固定时间法、单/双波长法、空白扣除法、免疫比浊法等； 4、急诊功能：急诊随时插入，具有专用急诊位。 二、样本系统： ▲1、样品盘：≥75个样品位，含常规样品位、标准位、质控位和急诊位，支持各规格原始试管或专用样品杯； 2、防撞功能：立体防撞，加样针遇到阻碍遇自动停止，之前检测结果不受影响； 3、样本针：内外壁镜面抛光技术，降低交叉污染；自动液面检测、随量跟踪。 三、试剂系统： ▲1、试剂盘：≥80个带冷藏的试剂位，可放置多种规格试剂瓶； 2、试剂冷藏：独立冷藏系统，24小时不间断试剂冷藏功能，试剂盘恒温2～8℃； 3、清洗：内外壁恒温水自动清洗； 4、试剂针：内外壁镜面抛光技术，降低交叉污染；自动液面检测、随量跟踪； 四、光学系统： 1、光源：卤素灯； 2、光学系统：全封闭静态斩波式后分光光学系统，10种波长任选（波长：340nm、405nm、450nm、492nm、510nm、5465nm、578nm、630nm、700nm、800nm)； ▲3、吸光度测试范围0～5.0abs； 五、反应系统： 1、反应杯：不少于90个高透紫硬质材料反应比色杯； 2、反应杯清洗系统：（相当于或优于）八针十步恒温水清洗，高污染项目间可插入独立清洗； 3、废液处理系统：具有废液溢出报警功能； 4、搅拌系统：≥2支独立搅拌针； 六、质控与标准： 1、定标方式：单点线性，两点线性，多点线性，Logit～Log4P、 Logit～Log5P、指数函数等多种定标方式； 2、质控：测试过程中可随时插入质控，可显示、存储、打印质控图； 3、质控规则：具有Westgard多规则质控、Levey Jennings质控，支持多种浓度水平质控； 七、操作系统： 1、操作软件：Windows全中文彩色图形化操作系统或同等级及以上； 2、测量顺序：测量顺序可编程，避免交叉污染； 3、用户模式：具体医院模式、血站模式、体检中心模式等； 4、数据管理：支持LIS/HIS系统双向数据交换； 5、报告单：多种报告单选择，支持用户自行编辑报告单格式； 6、存储量：无限量存储。 八、装修要求： 1、化验室面积：长8.5m×宽7.56m×高3m（最终以化验室实际面积为准）； 2、化验室需设有：报告窗口、放样窗口、边台、中央台、角台（依据实际空间设计需求数量）； 3、化验室需设有：落地仪器专区、药品专区、试剂专区； 4、验室地面采用防腐防滑材料装修、墙面采用防腐材料装修。 |
| 54 | 全自动化学发光免疫仪 | 1 | 台 | 135000.00 | 工业 | （一）功能要求：主要用于对人体血清/血浆/尿液样本进行免疫项目的定性/定量分析，通过系统设定的正常值参数识别出健康人群，并识别出需进一步检测的患者及对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据。 （二）技术参数及要求 ▲1、检测原理：吖啶酯标记的磁微粒直接化学发光技术； 2、测试项目：≥110项；自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎、IgG亚类相关测试项目； 3、常规项目：需具备包含术前项目、肿瘤标志物、ToRCH、EB病毒、肺炎检测相关测试项目； 4、其他项目要求：可检测AMH、抑制素A、抑制素B、壳多糖酶3样蛋白； 5、最快检测速度：≥100测试/小时； 6、首个出结果时间：最快≤13分钟； 7、携带污染率：≤1PPM； 8、试剂位：≥15个，带冷藏功能（2～8℃）的试剂位，具备试剂不足报警提醒功能； 9、样本位：≥10个，可设置任意位置为急诊位，具有急诊样本优先处理功能； 10、样本针具有液面、气泡、空吸、堵针检测和立体防撞功能； 11、反应杯：一次性存储不少于500个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警功能； 12、混匀方式：非接触式涡旋混匀； ▲13、无需一次性Tip头吸取样本，节约检测成本； 14、通讯功能：可与LIS系统双向通讯； 15、标准曲线稳定，稳定时间≥28天； 16、设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测。 |
| 55 | 全自动血沉压积动态分析仪 | 1 | 台 | 35500.00 | 工业 | 1、测量时间：血沉值 30/60 分钟，红细胞压积即插即读； 2、血沉测量范围：魏氏方法 0mm/h～140mm/h； 3、测量精度：±1mm； ▲4、重复性：血沉 0～10mm/h样本检验所得结果 SD≤1.5mm/h大于 10mm/h，样本检验所得结果 CV≤15%，红细胞压积≤3%； ▲5、样品用量：≥1.28ml； ▲6、样品测量通道：≥20孔； ▲7、测量项目：血沉值、红细胞压积值、血沉方程 K 值和动态沉降曲线。 |
| 56 | 全自动血液粘度动态分析仪（血流便测试仪） | 1 | 台 | 80000.00 | 工业 | 1、切变率范围：1/S～200/S； 2、粘度范围: 0mpa.s～50mpa.s； 3、检测温度: 37℃±0.5℃； 4、重复性误差：全血高切≤0.8%，全血低切≤1.0%，血浆≤1.0%； 5、全血测试时间:≤35S/例，血浆测试时间:≤25S/例； 6、全血检测用量:≤1.1ml ，血浆恒定用量:≤0.85ml； ▲7、检测原理：采用水平压力传感技术实现样品流动过程中血液黏度动态检测，零机械磨损； ▲8、自动定量：光敏技术实现样品用量恒定定量检测； ▲9、需连续通过国家卫生部临床检验中心关于血流变检验室间质量评价活动并合格； ▲10、24孔原试管转盘进样，具有全血及血浆质控物，全血标质控物需具高粘、正常、低粘三种； ▲11、检测指标：能测试切变率200/S、150/S、60/S、30/S、10/S、5/S、3/S、1/S对应的全血粘度；能同步完成红细胞压积、纤维蛋白原、红细胞电泳时间的测试；测试分析指标共计不少于30项； 12、管路污染检测功能：可实现检测系统清洁程度自动判别，永不堵孔； ●13、配套功能：支持血沉压积仪联机，检测数据直接导入。 |
| 57 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 台 | 120000.00 | 工业 | ▲1、仪器测试项目：仪器可进行尿11项、12项、14项测试；维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、肌肝、微白蛋白、尿钙、颜色、微白蛋白/肌酐； 2、测试原理：多波长反射光比色法； ▲3、测试速度：测试速度≥290个样本/小时； 4、显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏； 5、语言：可进行中英文语言切换； 6、打印：仪器内置热敏打印机，可使用热敏打印纸打印测量结果，仪器可外接并口或USB接口打印机打印测量结果； 7、存储器容量：可存储至少30万条数据； 8、试纸仓容量：≥190条试纸； 9、试管进样机构最大容量（不少于）：11个试管架，110个样本； 10、尿样需求量：约2mL； 11、混匀：有自动混匀功能； ▲12、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示； 13、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能； 14、数据通讯：RS～232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口； 15、操作系统：linux操作系统或同等级及以上，全中文操作界面； 16、采样针：采用内外壁镜面抛光采样针； 17、采样针清洗：对采样针进行内外壁清洗； ●18、滴样方式：滴样过程是三维矩阵式滴样； 19、正负压清洗：清洗过程使用正负压清洗； ●20、大容量内置废条盒：自动抛弃废试纸条，废条盒能容纳不少于500条。 |
| 58 | 台式离心机 | 1 | 台 | 7800.00 | 工业 | 一、主机参数： 1、最高转速：≤4000r/min； 2、最大离心力：≤2690×g； 3、最大容量：不少于12×20ml； 4、电机：无刷电机； 5、整机功率：≥100W； 6、控制方式：微机控制； 7、定时范围：1～99min59s； 8、整机噪音：＜55dB； 9、电源：AC220V 50Hz 5A。 二、角转子参数： 1、最高转速：≤4000r/min ； 2、最大容量（不大于）：12×20ml； 3、最大离心力（不高于）：2220×g。 |
| 59 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 14500.00 | 工业 | 一、主机参数： 1、最高转速：≤16000r/min； 2、最大相对离心力（不高于）：20920×g； 3、最大容量：不少于4×100ml； 4、转速精度：±20r/min； 5、电机：变频无刷电机； 6、电机功率：≥450W； 7、电源：AC220V 50Hz 5A； 8、定时范围：1min～99min59s； 9、整机噪音：≤55dB。 二、转子参数： 1、最高转速：≤16000r/min； 2、最大容量：≤12×5ml； 3、最大离心力（不高于）：19320×g。 |
| 60 | 振荡器 | 1 | 台 | 800.00 | 工业 | 1、电压：100～240V，50/60Hz； 2、功率：约12W； 3、振荡方式：圆周； 4、周转直径：约4.8mm； 5、电机类型：直流无刷电机； 6、电机输出功率：约10W； 7、转速范围：≥3000rpm； 8、运行方式：点动； 9、尺寸（长×宽×高）：约133×133×80mm； 10、重量：约0.6kg； 11、允许环境温度：5～40℃； 12、允许相对湿度：≤80%； 13、外壳防护等级：不低于IP2。 |
| 61 | 移液器 | 1 | 套 | 8500.00 | 工业 | 主要参数： 1、手动可调式移液器涵盖量程：0.1～2.5ul，0.5～10ul,2～20ul,5～50ul,10～100ul,20～200ul,50～200ul,100～1000ul,200～1000ul,1000～5000ul,2～10ml； 2、计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程； 3、设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然； 4、使用附件工具，可进行校准和维修； 5、下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护； 6、管嘴连件具有抗化学腐蚀性； 7、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 量程 增量 测量体积 允许最大系统误差（准确度） 允许最大随机误差（精密度） 0.1～2.5μl 0.05μl 2.5μl 1.25μl 0.25μl 2.50% 3.00% 12.00% 2.00% 3.00% 6.00% 0.5～10μl 0.1μl 10μl 5μl 1μl 1.00% 1.50% 2.50% 0.80% 1.50% 1.50% 2～20μl 0.5μl 20μl 10μl 2μl 0.90% 1.20% 3.00% 0.40% 1.00% 2.00% 5～50μl 0.5μl 50μl 25μl 5μl 0.60% 0.90% 2.00% 0.30% 0.60% 2.00% 10～100μl 1μl 100μl 50μl 10μl 0.80% 1.00% 3.00% 0.15% 0.40% 1.50% 20～200μl 1μl 200μl 100μl 20μl 0.60% 0.80% 3.00% 0.15% 0.30% 1.00% 50～200μl 1μl 200μl 100μl 50μl 0.60% 0.80% 1.00% 0.15% 0.30% 0.40% 100～1000μl 5μl 1000μl 500μl 100μl 0.60% 0.70% 2.00% 0.20% 0.25% 0.70% 200～1000μl 5μl 1000μl 500μl 200μl 0.60% 0.70% 0.90% 0.20% 0.25% 0.30% 1000～5000μl 50μl 5000μl 2500μl 1000μl 0.50% 0.60% 0.70% 0.15% 0.30% 0.30% 2～10mL 0.1mL 10 mL 5 mL 2～10 mL 0.60% 1.20% 3.00% 0.20% 0.30% 0.60% |
| 62 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 130000.00 | 工业 | 1、测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM～BIA法）； ▲2、测试部位：通过3个不同的频率（50KHZ，250 KHZ，500KHZ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行测量； 3、电极方法：≥8点接触式电极，≥6通道测量； 4、重要测量值：体型图示分析（支持体型判定9宫图，腰臀比图形，节段分析图表）； 5、基本参数：体重、去脂体重(FFM)、肌肉量、总水分(TBW)、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比(PBF)、骨骼肌、体质指数（BMI）、腰臀比(WHR)、内脏脂肪水平、身体各成分百分比、体型类型、身体年龄、健康评分； ▲6、内脏脂肪分析：躯干脂肪总量、内脏脂肪水平； 7、体重管理：标准体重、体重控制、脂肪控制量、肌肉控制量； 8、肥胖分析：肥胖等级、体脂百分比等级、腰臀比类型； 9、营养评估：三大营养素水平、基础代谢率； 10、节段分析：节段肌肉、节段脂肪； 11、软件提供数据：历史数据对比分析(以图形和表格形式)； 12、自动生成《人体成分检测报告》、《营养膳食建议书》及《运动方案建议书》； 13、测量年龄范围：7～99岁； 14、测量体重范围（不低于）：10～200Kg； 15、测量身高范围（不低于）：50～200cm； 16、数据存储：≥10000条； 17、操作语言：中文； 18、操作系统：Windows CE或同等级及以上； 19、电阻范围：100～1000Ω； 20、额定电流：500uA； 21、输入电源：AC220V，50Hz； 22、显示屏：≥3.5英寸320×240 TFT彩色触摸液晶屏； 23、输入界面：触控屏； 24、外部接口：RS～232C（9针）串口，USB typeA/typeB,RJ45(10/100Base～T)以太网口； 25、打印机接口：USB； 26、测试时间： ≤30秒； 27、操作环境（不低于）：温度：10～40℃（50～104℉），湿度：30～80％RH； 28、保存环境（不低于）：温度：0～40℃（32～104℉），湿度：30～80％RH。 |
| 63 | 肺功能仪 | 1 | 台 | 19800.00 | 工业 | ▲1、（不低于）7英寸彩色触摸显示屏，分辨率640×480 中英文界面； 2、提供各种类型肺通气功能障碍的V～T曲线和F～V曲线特征、最大自主通气的V～T曲线； 3、用力肺活量（FVC），肺活量（VC），最大自主通气量（MVV），每分钟通气量（MV）项目参数50个及以上； 4、提供不少于10种预计值公式，其中有6种及以上中国人预计值公式； 5、动态BTPS 实时校正； ▲6、数字超声技术，无阻力网； 7、支持一次性呼吸管路配合； 8、遵循ATS/ERS黄金准则； ▲9、具有支气管舒张实验（BD实验），无需定标，无需清洗。 10、能够精准测量非常微弱的呼吸气流，可适用于肺活量较小的人群； ▲11、各项检测可反复进行测量，并可比较3次测试结果，其中F～V曲线、V～T曲线可比较多达8次测试结果，符合质控标准。 12、可打印完整波形测试报告； 13、内置锂电池，适合在各种复合要求的场合下测量； 14、支持鉴别呼吸困难的原因、支持鉴别慢性咳嗽的原因、支持、诊断支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病等胸腹部手术的术前评估、支持评估胸部手术后肺功能的变化、支持评估心肺疾病康复治疗的效果、支持公共卫生流行病学调查、支持评价肺功能损害的性质和类型、支持评价肺功能损害的严重程度，判断愈后职业性肺疾病劳动力鉴定； ▲15、具有USB接口，配置PC客户端软件，可实现连接至PC上传测试数据；并可通过本地打印机打印A4报告； 16、配置热敏打印机，可随时打印测试报告，并可打印波形数据； ▲17、存储：本机可存储2000条测试记录； 18、内置通气缺陷诊断智能分析软件，可对测试结果诊断提供参考； 19、内置客户服务功能：提供“使用向导”、“故障排除”、“设备说明”、“联系我们”等快捷服务； 20、支持肺年龄测试； 21、支持吸烟史选项； 22、支持体表面积检测； 23、技术指标（满足JJF 1213-2008《肺功能仪校准规范》要求）FVC（0.5～8）L精确度：±3%或者±0.050L，（取较大者）；PEF（0～14）L/s精确度：±10%或者±0.30L/s，（取较大者）；±5%或±0.150L/s，（取较大者）；VC（0.5～8）L精确度：±3%或者±0.050L，（取较大者）；MVV正弦波250 L/min精确度：在2L潮气量下，±10%或者15L/min，（取较大者）。 |
| 64 | 超声波体检机 | 1 | 台 | 18000.00 | 工业 | 1、技术参数 （1）电源：电压AC220V，频率50Hz； （2）使用环境：温度范围（不低于）：+10℃～+40℃；湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）； （3）保存环境（不低于）：-5℃～55℃；不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体； （4）身高测量范围（不低于）：70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm； （5）体重测量范围（不低于）：2kg～200kg，最大误差±0.1kg； （6）外形尺寸：长约520mm，宽约405mm，高约1400mm（min）～2350mm（max）； （7）本体重量：净重约22Kg。 2、功能特性 （1）测量方式：支持手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择； ▲（2）温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能； （3）检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比； （4）语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置； （5）打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（《成人体重判定》（WS/T428-2013）参照表、WHO标准-2004参照表）多种结果显示打印； （6）离线保存测量结果：本机可保存不低于2000例测量结果； （7）网络直连功能：可通过网线、WIFI等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端； （8）多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； ▲（9）可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装； （10）打印机功能：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。 |
| 65 | 动脉硬化检查装置 | 1 | 台 | 200000.00 | 工业 | 1、设备适用范围：通过测量人体脚踝和上臂的血压比指数及脉波传播速度，对成人患者的动脉弹性及下肢血管的血流障碍程度进行分析。 2、设备功能要求： ▲（1）动脉硬化检测单元：baPWV（脉波速度）、ABI（脚踝～上臂指数）、BAI（臂踝指数）、HR（心律）、PVR（脉搏体积记录）、收缩压SBP（四肢）、舒张压DBP（四肢）、平均压MAP（四肢）、脉压PP（四肢）、ED（射血时间指数），检测完毕自动生成《动脉硬化检测报告》； （2）检测原理：示波法（血压测量），PWV：空气容积脉搏法； （3）四肢同步检测，能够四肢同步测量ABI、baPWV和血压等参数； （4）加压方法：气泵自动加压； （5）放气方法：自动减压排气，断电后，自动放气； （6）检测报告：系统根据检测结果自动综合评估动脉硬化及硬化程度，给出临床参考综合建议；医生根据检测结果手动输入检测结论及临床参考综合建议； （7）数据解析：显示不同年龄baPWV标准值，下肢动脉阻塞、血管弹性、诊断结果与指导建议、参数解析； （8）数据统计：具备临床统计分析功能，包括统计受试者（血压、PWV、ABI）测试结果分布情况； （9）查询功能：按姓名进行查询，可方便调阅病例的各项检测参数，进行历史数据比较； （10）软件部分：全中文，模块化，适用高效； （11）操控部分：鼠标、键盘操控； （12）检测时间：≤3分钟； 3、设备技术参数要求： （1）主机（不低于）：配置2G及以上内存、英特尔双核处理器； ▲（2）显示部分：不低于8.4英寸彩色LCD(液晶)显示器或同等级及以上； （3）存储部分：具备100G及以上数据存储功能； （4）打印部分：A4喷墨打印。 |
| 66 | 全自动电子血压计 | 1 | 台 | 22000.00 | 工业 | 1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形； 2、技术参数 （1）测量原理:示波法，放气过程测量血压； ▲（2）测量范围：血压:0mmHg～300mmHg；脉率：35 bpm～185bpm； （3）测量精准度: 血压测量精度：±3mmHg； 脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm； 100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm； （4）测量分辨率（不低于）:压力测量分辨率：1mmHg；脉率测量分辨率：1bpm； （5）适用臂围：16cm～43cm； （6）病例存储容量：≥2000例； （7）LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示； ▲（8）袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带； （9）血压计工作模式：智能充气、线性放气； （10）臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态； （11）数据联网功能：USB接口联网； （12）语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； （13）病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理； （14）卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响； （15）多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； （16）电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求； （17）热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印； （18）具有血压计配套座椅。 |
| 67 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 台 | 160000.00 | 工业 | 1、主要技术规格及系统参数 （1）频谱分辨率（不低于）：128点、256点、512点、1024点； （2）流速测量范围： ①脉冲波（PW）模式： 当超声工作频率为1.0MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s～1000cm/s； 当超声工作频率为1.6MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s～625cm/s； 当超声工作频率为2.0MHz时，50mm深处时，6mm取样容积，流速测量范围不窄于20cm/s～500cm/s； ②连续波（CW）模式：当超声工作频率为4.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s；当超声工作频率为8.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s； （3）取样容积：1～20 mm连续可调； （4）探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm； （5）增益范围：1～60dB可调，并可自动调整； （6）动态范围:1～40dB； （7）功率范围:0～100%,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0～182mw之间； （8）多普勒角度补偿功能：0～89°，补偿超声波与血管夹角造成的血流速度降低，真实反映血流流速； （9）滤波调节范围:0～800Hz（不低于13档）； （10）扫描时间（不低于）:2.0s～8.0s，5档可选； （11）谱图色条:≥6种，操作界面可调节； （12）M波色条:≥6种，操作界面可调节； （13）支持探头类型:1MHz、1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz。 2、软件功能 （1）检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、SBI（频宽指数）、TI（热指数）； （2）常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置； （3）多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； （4）异常血流提醒功能：常规检查中参数Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断； （5）检测技术：辅助规范化检测动脉，直观呈现至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例）； ▲（6）分析诊断：自动提供诊断建议并辅助引导进一步血管检查路径； （7）侧支循环：辅助引导操作者开展侧支循环评估，辅助引导的侧支循环通路≥18条，并可以通过动画直观展示侧支循环开放情况； （8）一键优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键控制，快速获得理想频谱； （9）支持自定义检测血管参数，自定义检测流程； ▲（10）配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能； （11）离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告； （12）报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单； （13）参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据。 3、数据管理 （1）数据导入及导出：检查条件、功能设置、病案可导入及导出； （2）数据检索：可以根据TCD号、病案号、姓名等任意参数快速检索出病例； （3）联网及统计：数据分类统计、网络数据库读写。 4、探头配置 （1）探头要求：PW 1.6M探头1个，CW 4M探头1个； （2）探头保护功能：探头自动休眠功能。 |
| 68 | 病人监护仪 | 10 | 台 | 95000.00 | 工业 | 一、 监护参数 可监测心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)。 1、屏幕尺寸：不低于8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率：不低于800×600； 2、支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联； 3、可根据医护人员临床观察需要自由组合≥4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比； 4、具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应； 5、具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势； 6、主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表。 二、数据存储、回顾 1、支持≥120小时趋势图/表存储回顾； 2、支持≥1200组无创血压测量回顾； 3、支持≥48小时全息波形存储回顾； 4、支持≥200组报警事件/心律失常事件回顾； 5、需具备USB数据接口、内置SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充。 三、性能特点 1、中英文操作界面，全中文按键面板； 2、支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联； 3、心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2),自动增益； 4、心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 5、支持双通道有创压监测，支持CVP、ART、PA、PAWP等测量； 6、标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装； 7、具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护； 8、具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化； 9、具有条形码扫描功能，方便快速录入病人信息； 10、具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站； ▲11、声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯； 12、支持触摸屏操作，具备锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态； 13、标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等。 |
| 69 | 除颤监护仪 | 3 | 台 | 54000.00 | 工业 | 1、具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗显示功能。 ▲2、同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3、除颤充电迅速，充电至200J≤3s，充电至360J≤7s。 4、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。配置成人、小儿一体化电极板。 5、 病人阻抗范围：体外除颤：20～250Ω；体内除颤：15～250Ω。 6、 除颤后心电基线恢复时间不超过2.5s。 7、监护功能：具有≥27种心律失常分析。 8、支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息界面显示报告输出功能。 9、配备1块内置电池（可充电式），最大可支持360J除颤≥100次，电池体上带五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11、彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率（不低于）800×480，可显示≥2道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12、主机具备语音提示功能，可支持高中低音量存储。 13、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 |
| 70 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 套 | 770000.00 |  | 一、主要用途：主要用于腹部、乳腺、甲状腺、周身血管、妇科、康复医学科、心血管等临床超声应用诊断，具备远程教学指导、远程会诊、云功能等，具备可持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。同时兼顾麻醉、术中引导、经皮肾穿刺等临床方面使用。 二、主要特点：便携笔记本式机型，高清专业医用液晶显示器，双联电池设计。 三、系统通用功能要求 （一）彩色多普勒诊断系统构成： 1、全数字彩色多普勒超声诊断系统主机； 2、采用windows平台或同档次及以上平台，非嵌入式平台、具备连续升级能力； 3、数字化二维灰阶成像单元； 4、数字化彩色多普勒成像单元； 5、频谱多普勒成像单元及分析软件（包括CW、HPRF单元）； 6、支持组织多普勒成像； 7、凸阵探头拓宽成像，腹部凸阵探头拓宽角度可达≥92°； 8、实时全域连续动态聚焦技术； ▲9、实时解剖M型成像单元，≥5条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现； 10、彩色M型成像（支持所有探头）； 11、自适应斑点噪声抑制，并可视可调； ▲12、VS-FLOW空间向量血流成像，能明显提高细微血流灌注显像，减少外溢，2级及以上可调，能与普通彩色多普勒成像一键切换； 13、实时宽景成像单元，具备二维及彩色多普勒血流宽景成像，要求腹部、高频探头均可支持； 14、具有B-FLOW 灰阶血流成像； ▲15、彩色速度标示技术：可以用绿色定量地标识某一或一定速度范围的血流分布，使得超声临床工作者可以准确区分血流的边界与性质，区别正常与异常血流； 16、彩色增强技术：系统动态跟踪、捕捉红细胞最细微的频移信号，并予以放大、增强，使血流的灵敏度大大增强； 17、标配弹性成像功能:具备智能压放指示图和智能压放曲线图，方便基层医生使用，具备弹性应变比、面积比等分析功能； ▲18、具备穿刺引导线，支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度； ▲19、具备穿刺针增强功能； ▲20、具备云端远程功能：可通过操作面板一键上传图片及测量数据传输至远程的电脑及手机、iPad终端，并能通过普通PC机、手机、iPad终端随时随地出具诊断报告，实现实时远程联机会诊，且能对每个病人的图片进行归档整理，极大的方便于病房床旁检查时实时回传图像及测量数据至超声科室本部，提高检查诊断及报告效率； 21、具备超声教学功能。 （二）图像存储与管理系统 1、超声主机内置固态硬盘≥1T； ●2、电影回放：单B模式可连续自动回放：≥ 2000帧； ▲3、支持向前向后存储，向后存储时间可设定，最大存储时间≥30分钟，存储到主机的同时可以追存到USB存储设备； 4、内置超声图像存档和管理功能：可编辑诊断报告，在报告中嵌入超声诊断图像，并直接打印。 （三）参数要求 1、主机要求 ▲（1）≥15英寸医用专业液晶显示器，分辨率≥1024×768，方便各种环境不同角度的图像观察，显示器可后仰、左右旋转； （2）硅胶按键、背光键盘，亮度0～100%可调； ▲（3）主机配置双联电池设计，连续工作≥2小时，可单块电池进行主机供电，可在不关机情况下更换电池（非连接有线电源状态）； （4）主机提手可隐藏设计，可做提手、也可用做支架，在不需要时，可以收纳隐藏在主机内，以减小主机体积。 2、测量和分析 （1）一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、流速比等。 （2）专业计算测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、颅脑、急诊科等；具体为： ①胎儿NT测量； ●②多胞胎测量≥4； ③羊水指数自动累加； ④IMT血管内中膜自动测量，对上下内中膜均可测量，并可自动对测量结果进行评估，判断正常与否； ⑤血流量测量； ⑥矫形外科测量包：小儿髋关节测量； ⑦彩色模式下具有定点测量血流速度功能，能测量血管内某一点的血流速度，能计算出最大速度及平均速度以及血流量； ⑧血流分布图，彩色血流剖面图分析血管及病变血流分布情况，从而判定血流性质及病变血供情况； ⑨心内膜自动描记（ACT）； ⑩PISA法二尖瓣返流评估； ⑪主动脉狭窄面积连续方程评估； ⑫Qp:QS（体循环和肺循环比）； ⑬肺动脉高压评估； ⑭TEI指数心功能测量； ▲⑮智能心功能评估AI EF：采用智能斑点追踪技术，左心室（LV）心内膜实时智能描记，基于Simpson方法，无需手动，快速获取EF和EDV，ESV，SV等数据； ▲⑯智能心肌运动性能定量评估：采用解剖智能斑点追踪技术，自动获取左室三切面周期并追踪心肌运动，获取左心室整体和节段心肌功能测量值。提供多功能曲形图以及≥17节段的牛眼图显示GLS及WMSI。 （3）可以对测量项进行隐藏或自定义添加功能（对不常用的测量项进行隐藏，也可自定义添加新的测量项，并可改变测量项顺序）。 3、二维灰阶图像主要成像参数 ●（1）系统最大显示深度≥300mm； （2）系统可调节动态范围：30 dB～180dB，步进≤4可视可调； （3）增益0dB～100dB； （4）聚焦焦点数：≥8个； （5）具有B、2B、4B显示模式； （6）灰阶≥20级可调； （7）图像具有90°及270°连续旋转，可视可调； （8）分段TGC：≥8段物理滑杆调节； （9）图像放大：最大放大倍数≥10倍，画中画放大功能，方便放大查看； （10）具备一键全屏放大功能（全屏只显示扫查区域图像）。 4、M模式 （1）增益：0～100可调； （2）扫描速度：≥4档可调； （3）显示布局：上下B/M或左右B/M； ●（4）M型电影回放≥8分钟。 5、彩色成像模式 （1）增益：0～100； （2）彩色频率：四种； （3）彩色图谱MAP：≥7种； （4）壁滤波：≥50级，可视可调； （5）彩色优先级≥50级可视可调； （6）彩色放大功能； （7）彩色偏转≥20°。 6、频谱多普勒成像模式 （1）脉冲波多谱勒； （2）具有HPRF高脉冲重复频率，最大可调20kHz； ●（3）频谱多普勒频率：≥3变频； （4）采用容积角度校正：-80°～80°，并具备快速矫正功能； （5）多普勒增益：0～100； （6）频谱平滑：≥3级，可视可调； （7）壁滤波：≥50级，可视可调； ▲（8）取样容积大小：0.5mm～40mm（投标文件中提供最大值证明图片）；PW可测速度范围：1mm/s～7.5m/s；CWD：正或反向血流速度≥14m/s； （9）扫描速度：3种。 ▲7、标配弹性成像功能 （1）弹性增益0～100dB； （2）具有弹性压力梯度指示，提示加压压力和施放时的压力大小； （3）支持原始数据存储，可存储后进行离线再进行定量分析，包括应变率比值分析及面积比分析； （4）具有压力曲线指示； （5）远程会诊：可通过超声主机操作面板一键传输患者的超声诊断图像及测量数据至远程的智能手机、平板电脑及网页云平台等，远程医生可以对超声主机传送过来的影像、数据进行实时诊断； ▲（6）远程电子化病案：超声主机可一键将患者的病案图像传输至云端，超声主机同时产生一个唯一的二维码，患者通过普通智能手机扫描该二维码即可随时随地从云端获取自己的病案图像信息。 四、配置要求 1、便携式彩色多普勒超声主机（主机内置2块可拆卸锂电池）； 2、探头：腹部探头、浅表探头各一把； 3、专用可升降台车1台； 4、一转二探头拓展槽1个； 5、配套拉杆箱1个。 |
| 71 | 按摩椅 | 30 | 台 | 210000.00 | 工业 | （一）功能要求 1、吹塑机身一体成型； 2、一键启动，旋钮式气囊三档力度调节； 3、扶手内嵌快捷键，三大模式可选； 4、点对点仿真人手按摩； 5、按摩头正反向调节； 6、腰部温感热敷； 7、臀部气囊揉捏； 8、定时按摩，随心所欲； 9、靠背升降手动可调； 10、零重力云端睡眠舱； 11、优选细致环保PU皮； 12、微型USB接口，超清蓝牙体验； 13、移动滚轮，方便随心； 14、轻松入门，任意摆放。 （二）技术参数 1、工作时间：≥15min； 2、额定功率：≥80W； 3、额定电压：220V； 4、额定频率：50Hz； 5、净重：≥30kg。 |
| 一、商务要求 |
| ▲服务时间和地点 |  | 1、服务时间：自合同签订之日起90日内上线交付使用。 2、服务地点：广西区内采购人指定地点 |
| ▲合同签订时间 |  | 投标人中标后与采购人应当在《中标通知书》发出之日起25个工作日内签订政府采购合同。 |
| ▲付款条件 |  | 1、合同签订后，采购人需在10个工作日内支付合同款的30%作为预付款； 2、货物全部到达交货现场并验收合格后，采购人在10个工作日内支付至合同款的70%货款； 3、待全部货物安装、调试并验收合格上线交付使用后，采购人在10个工作日内支付至合同款的剩余尾款； 4、采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 5、付款方式：银行转账。 |
| ▲履约保证金 |  | 1、履约保证金金额：按合同金额的2%。 2、履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金方式。 3、履约保证金退付方式、时间及条件： （1）履约保证金为合同金额的2%，合同签订前5个工作日内中标人将款项打入采购人指定账户； （2）项目验收合格，且中标人按采购合同履约的，履约保证金由采购人收到履约保证金退返函后在15个工作日内退还（无息）。 |
| ▲验收标准 |  | 1、采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。 2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3、对技术复杂的货物，采购人应请国家认能的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 4、验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人承担。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| ▲质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除“技术要求”特别说明外，硬件质保期不得少于1年，软件系统质保期限不得少于1年，自项目验收合格且上线交付正常使用之日算起。 |
| ▲售后服务要求 |  | 1、送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护；相关费用由中标人承担。 2、除“技术要求”特别说明外，质保期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在出现问题无法解决一周后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、每半年一次定期回访以及对设备维护。 4、投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。 5、协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师负责安装并为使用人员进行现场培训。 6、安装完成后，中标人须负责安排专职应用工程师上门对采购人的使用操作人员进行培训并协助采购人一起安装调试（免费培训不少于三次，培训的具体内容及需求包括但不限于前处理、仪器和软件操作、数据处理系统，具体由采购人指定），直至教会使用操作人员能够独立完成该项目。 7、本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与医院信息系统对接的，中标人负责无条件协助采购单位完成相关接入医院信息系统的工作，中标人不收取协助工作产生的费用。 8、质保期内：定期对系统进行原厂维护和最新版本的软件升级、系统运行维护服务、数据维护服务、在线技术支持、主动式服务、快速响应等服务；质保期内出现故障，需派出原厂技术工程师到达现场处理故障；并承担上述一切费用；质保期过后，中标人应提供系统软件终身维保服务。 9、投标人须在投标文件中承诺，安装时能提供原厂的技术指导人员2名，并提供不少于6人的安装工人协助采购人完成安装工作。（安装过程中产生的费用以及安装工人造成的货物损坏，均由中标人承担。） |
| ▲报价要求 |  | 投标报价包含货物、货物标准附件、软件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |
| 其他要求 |  | 1、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。 2、国产产品具有出厂合格证等质量证明文件，序列号、包装箱号与出厂批号一致， 并可追索查阅，电子产品型号规格需与设备机身铭牌一致，所有随设备的附件必 须齐全。 3、▲中标人必须将所有设备的培训资料及原厂技术资料、使用说明书、维护手册、 合格证明书（国内产品）、装箱单、保修单、有关单证资料、安装、验收报告等 技术文件和资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4、为便于采购人后期固定资产管理的相关要求，中标人应依采购人要求为采购的 设备机身定制标识，带有清晰明确的产品名称、型号规格，采购日期，标识要防水防潮防脱落防褪色。 5、所有货物均由中标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调 试应以招标文件采购需求要求的技术参数指标为标准。 6、全部产品均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由 于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 7、中标人在货物送达至指定地点后须随货附上一式三联的送货单作为凭证，数量 由双方当面清点并签字确认。送货单须详细注明货物品名、品牌、规格、单价、 数量。送货单涂改或标记不清晰的，采购人有权拒绝签收。 8、采购人在接收货物时，应对货物进行验货确认，对开箱时发现的破损、临近有 效期截止日的货物或其他不合格包装货物，不符合合同要求或质量要求的，采购人有权拒绝接受且全部退回，并要求中标人在10个工作日内，送回符合质量要求的货物。中标人应及时更换被拒绝接受的货物，不得影响采购人的采购计划。中标人不能调换或退货的，均按中标人不能交货的情形，追究中标人的违约赔偿责任。 ▲9、医疗器械注册证：投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。 10、投标人可根据自身情况提供：（1）项目实施方案（包含但不限于对本项目总体要求的理解、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的增值服务或合理性建议等）；技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，安装调试过程提供技术支持和协助，培训，质保期内技术跟踪服务）；拟投入的技术人员中有人员资质证明等；（2）售后服务方案（内容可以参考评分办法相关要求编辑）等。 11、“技术参数及规格要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供硬件产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数内容不符合时，以生产商资料为准。 12、本项目采购需求中带▲号的内容或“须”、“必须”的内容描述均为实质性要求，必须全部满足，否则，视为实质不响应文件要求，其投标无效，采购人有权利追究成交供应商的相关责任。 ▲13、该项目不允许转包、分包；投标人必须承诺：其提供的产品及技术服务与采购人现有系统及其对应数据库可互联互通，并能无故障运行，与现有系统及其对应数据库使用的软硬运行环境、网络环境实现互联互通。 ▲14、投标人中标后在供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。 |
|  | 二、进口产品说明 |
|  | 本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年1月1日至截标之日前任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年1月1日至截标之日前任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2022年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8、根据招标公告对应的落实政府采购政策需满足的资格要求（格式后附）及特定资格要求设置投标人提供的资格证明材料（格式自拟）；（如有要求时必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、投标人业绩证明材料（投标人业绩情况一览表并附合同复印件，格式后附）； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目服务方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、对本项目系统总体要求的理解。包括：质量、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 01分标投标保证金人民币30000.00元； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，广西国泰招标咨询有限公司账户开户名称：广西国泰招标咨询有限公司；开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁分行；银行账号：0101012090615711；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：通过政采云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为3项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为10项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。（评标方法及评标标准另有约定的，从其约定。） |
| 35.1 | 01分标收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按合同金额的2%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件： 1、履约保证金为合同金额的2%，合同签订前中标人将款项打入采购人指定账户； 2、项目验收合格，且中标人按采购合同履约的，履约保证金由采购人收到履约保证金退返函后在十五个工作日内退还（无息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区退役军人康复中心 开户银行：柳州银行股份有限公司南宁凤岭支行 银行账号：6010 5500 0000 0000 3197 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%（如有其他更新规定，从其规定）。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西国泰招标咨询有限公司，质疑联系人：丁工、李工 ；联系电话：0771-2023579，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦C区六层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准：按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》（货物类）收费标准收取。 3、开户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁二分公司； 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行； 银行账号：805022084200001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”或含“须”或“必须”字样的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款等的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：详见“投标人须知前附表”。

39.3代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

开户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁二分公司

银行账号：805022084200001

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价（或分项最高限价），或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价（或分项最高限价），投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标人的投标报价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人投标报价）×30分 |
| 2 | 技术水平 | 40分 | 优于技术参数要求的得40分。 1）标“●”号的技术参数为重要技术指标项，每一项优于得3分，满分30分。 2）非 “●”号的技术参数为一般技术指标项，每一项优于得2分，满分10分。 【标“●”号的技术参数，如需提供认证证书或检验报告的复印件，需加盖投标人公章，否则不计分。】 |
| 3 | 项目实施方案分 | 13分 | 由评标委员会在打分前根据各投标人编制的项目实施方案内容确定各投标人的得分，达不到一档要求或未提供方案的得0分。 一档（1分）：对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）简单，投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及人员分工与职责等描述简单、不完整，可操作性弱。 二档（4分）：对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详细且符合本次采购需求，投标人的项目实施方案进度、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理组织机构安排较合理，人员有保障，分工与职责较明确，团队配备人数3人以上（包含项目负责人1个、送货负责人1个、安装负责人1个），方案较完整，可操作性一般。 三档（7分）:在二档的基础上，项目实施方案对货物的制造、配送、安装等各阶段均有较合理的进度计划及工期进度保证措施；安装施工方案中的劳动力投入计划及保障措施，各主要分项施工方法、安装质量保证措施较合理、可行，方便后期升级换代的。 四档（10分）: 在三档的基础上，项目实施方案对货物的制造、配送、安装等各阶段均有科学合理的进度计划及工期进度保证措施；安装施工方案中的劳动力投入计划及保障措施，各主要分项施工方法、安装质量保证措施科学合理。执行严格的管理制度，整体安装设计具备前瞻性，支持后期升级换代的。 五档（13分）：在四档的基础上，项目实施方案满足总体要求，理解条理清晰、明确且符合本次采购需求，项目实施方案对货物的制造、配送、安装等各阶段均有科学合理的进度计划及工期进度保证措施，安装施工方案中的劳动力投入计划及保障措施科学合理，且相关保障措施相当到位。各主要分项施工方法、安装质量保证措施科学合理。执行严格的管理制度，整体安装设计具备前瞻性，支持后期升级换代的。对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案，项目管理方案详细、完整,组织机构安排合理可操作性强的。 |
| 4 | 售后服务方案分 | 10分 | 由评标委员会在打分前就各投标人编制的售后服务方案进行评分，主要评分内容为投标人承诺的保修期内及保修期外：接到通知后响应及到达现场处理故障的时间，一般故障承诺解决时间，故障无法排除时的解决方案，是否有应急方案，维保人员配置，回访措施，维护措施，耗材、备品及配件提供优惠措施等方面，确定各投标人的得分，达不到一档要求或未提供方案的得0分。 一档（2分）：供应商售后服务方案简单，应急服务方案、人员配置等基本满足招标文件要求，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后2小时内响应，12小时内到达现场修理解决，24小时内恢复正常使用。 二档（5分）：供应商售后服务方案相对优于招标文件要求，售后服务方案全面、可行，服务措施到位，人员配备3(含)-5（不含）名的项目实施人员（须在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后2小时内响应，12小时内到达现场修理解决，24小时内恢复正常使用。保修期满后维修零配件有一定优惠，能更好地为采购单位服务的。 三档（7分）供应商售后服务方案优于招标文件要求；售后服务方案全面、可行，服务措施到位，有问题产品替换方案，人员配备5(含)-7（不含）名的项目实施人员（须在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后2小时内响应，12小时内到达现场修理解决，24小时内恢复正常使用。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，能比较好地为采购单位服务的。 四档（10分）：供应商的售后服务方案优于招标文件要求，售后服务方案详细、周全，能定期回访；问题产品替换方案详细周全，切实可行，可操作性强；人员配备7名(含)以上的项目实施人员（须在投标文件中提供项目实施人员的身份证复印件及联系方式，并加盖投标人公章）。有应急服务方案，出现故障时，在接到采购人应急维修电话后2小时内响应，12小时内到达现场修理解决，24小时内恢复正常使用。专业技术能力强，能更好地为采购单位服务，有免费技术巡检方案的，有偿维护方式、服务范围及费用、保修期满后维修零配件有一定优惠。 |
|  |  | 2分 | 投标人在投标文件中承诺的质保期，比招标人要求的最低标准每增加6个月的，加1分，不足6个月的不计分，以此类推，满分2分。 |
| 5 | 履约能力分 | 3分 | （1）信誉分：投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（须在投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章）的得1分； （2）投标人提供类似项目业绩（须在投标文件中相关合同书复印件并加盖投标人公章，合同书复印件须能清晰反映合同标的产品名称，否则不计分）每项得0.4分，满分2分。 |
| 6 | 政策功能分 | 2分 | 每一项投标产品（服务）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得1分，满分2分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分） |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人

# 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）：                                    采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                    招 标 编号：

签订地点：                                          签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额为甲方指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。

（4）各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用。

（5）保险费和各项税金。

注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：合同交付货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                 。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训（投标文件如另有约定的，从其约定。）

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：                                          。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的2%,于合同签订前交至采购人的指定账户。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：在本项目质保期结束后，由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区退役军人康复中心

开户银行：柳州银行股份有限公司南宁凤岭支行

银行帐号：6010 5500 0000 0000 3197

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务（采购需求另有约定的，从其约定。）

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.乙方需负责培训甲方的使用操作人员（免费培训     次，培训的具体内容及需求由采购人指定）。

5.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（采购需求另有约定的，从其约定。）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告；验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方承担。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分（符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的除外）。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.合同附件；

8.其他合同文件（如：招标文件、投标文件）。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.无串通投标行为的承诺函格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人名称）   的       （项目名称）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。